СОП-07. Допуск образцов ДНК к секвенированию (редакция v1)

Утверждён локальным актом института. Дата редакции: 15.01.2025.

Содержание

1. Общие положения

2. Термины и сокращения

3. Измерения и источники данных

4. Критерии допуска

5. Хранение записей и ответственность

6. Заключительные положения

Приложение. Типовые ошибки

1. Общие положения

1.1. Настоящий СОП устанавливает порядок допуска образцов ДНК к секвенированию в Лаборатория геномики бактерий НИИ «Биогеном».

1.2. СОП применяется ко всем проектам лаборатории, если иное не установлено приказом директора или отдельным письмом по проекту.

1.3. Цель — обеспечить воспроизводимость критериев качества ДНК перед запуском прогона секвенатора.

1.4. Допуск выполняет ответственный сотрудник QC совместно с руководителем смены секвенирования.

1.5. Настоящий документ не заменяет требования биобезопасности и правила работы с патогенами.

2. Термины и сокращения

2.1. Qubit — флуорометрическое измерение концентрации двуцепочечной ДНК (нг/мкл).

2.2. NanoDrop — спектрофотометрический отчёт; для допуска используется показатель A260/280.

2.3. Журнал приёма — учёт объёма образца (мкл), принятого лабораторией.

2.4. Масса ДНК — произведение концентрации и объёма согласно правилам раздела 4.

2.5. Проект — код исследования (например, МТБ-26). Совпадение номера образца между проектами не даёт права смешивать измерения.

Редакция датирована 15.01.2025. Какая редакция действует на дату среза, определяется приказом о введении СОП-07.

3. Измерения и источники данных

3.1. Концентрация ДНК может быть взята из отчёта Qubit или NanoDrop.

3.2. Показатель A260/280 используется как вспомогательный критерий чистоты.

4. Критерии допуска (редакция v1)

4.1. Концентрация ДНК ≥ 10.0 нг/мкл.

4.2. A260/280 от 1.7 до 2.1 включительно.

4.3. Масса ДНК ≥ 300 нг (концентрация × объём).

4.4. Образец, не прошедший критерий чистоты, может быть допущен по решению руководителя смены.

4.5. Допускаются исключения по письменному запросу заявителя.

5. Хранение записей

Оригиналы журналов и отчётов приборов хранятся в архиве лаборатории не менее пяти лет.

Электронные копии размещаются в рабочей папке проекта без изменения исходников.

6. Заключительные положения

Изменения вносятся приказом директора. Контроль — на службе качества.

Приложение. Типовые ошибки (редакция v1)

— использование концентрации NanoDrop вместо Qubit;

— смешение журналов приёма разных проектов;

— применение устаревшей редакции СОП без проверки приказа о вводе новой редакции.

Справочно. Реквизиты института

НИИ «Биогеном»

Юридический адрес: г. Москва, ул. Академика Опарина, д. 8

ИНН 7701234567, КПП 770101001

Документ сформирован канцелярией лаборатории. Печать на бумажном оригинале.