СОП-07. Допуск образцов ДНК к секвенированию (редакция v2)

Утверждён локальным актом института. Дата редакции: 20.08.2026.

Содержание

1. Общие положения

2. Термины и сокращения

3. Измерения и источники данных

4. Критерии допуска

5. Хранение записей и ответственность

6. Заключительные положения

Приложение. Типовые ошибки

1. Общие положения

1.1. Настоящий СОП устанавливает порядок допуска образцов ДНК к секвенированию в Лаборатория геномики бактерий НИИ «Биогеном».

1.2. СОП применяется ко всем проектам лаборатории, если иное не установлено приказом директора или отдельным письмом по проекту.

1.3. Цель — обеспечить воспроизводимость критериев качества ДНК перед запуском прогона секвенатора.

1.4. Допуск выполняет ответственный сотрудник QC совместно с руководителем смены секвенирования.

1.5. Настоящий документ не заменяет требования биобезопасности и правила работы с патогенами.

2. Термины и сокращения

2.1. Qubit — флуорометрическое измерение концентрации двуцепочечной ДНК (нг/мкл).

2.2. NanoDrop — спектрофотометрический отчёт; для допуска используется показатель A260/280.

2.3. Журнал приёма — учёт объёма образца (мкл), принятого лабораторией.

2.4. Масса ДНК — произведение концентрации и объёма согласно правилам раздела 4.

2.5. Проект — код исследования (например, МТБ-26). Совпадение номера образца между проектами не даёт права смешивать измерения.

Статус настоящей редакции: действует с 01.09.2026. Действует с 01.09.2026.

3. Измерения и источники данных

3.1. Перед допуском собираются измерение Qubit, отчёт NanoDrop (при наличии) и запись журнала приёма.

3.2. Концентрация для допуска берётся только по Qubit; NanoDrop используется только для A260/280. Концентрация из отчёта NanoDrop в критерий п. 4.1 не подставляется.

4. Критерии допуска (редакция v2)

4.1. Qubit ≥ 15.0 нг/мкл (ровно 15.0 допустимо).

4.2. A260/280 от 1.80 до 2.00 включительно.

4.3. Масса ДНК = концентрация (Qubit) × объём из журнала приёма, не менее 400 нг. Объём элюции из журнала экстракции для расчёта массы не используется.

4.4. Образец, не прошедший п. 4.2, направляется на повторную очистку; образец, не прошедший п. 4.1 или п. 4.3, не допускается.

4.5. Исключений нет. Просьбы заявителя и предварительные протоколы по устаревшему шаблону критерии не изменяют.

Вердикт «допущен» выносится только если выполнены все три критерия (4.1–4.3). При отсутствии измерения A260/280 вердикт не выносится (недостаточно данных).

5. Хранение записей и ответственность

5.1. Неполные данные фиксируются явно. Запрещено подставлять измерения другого образца или другого проекта.

5.2. Предварительный протокол допуска, составленный по устаревшему шаблону, не заменяет проверку по действующему СОП.

5.3. Сотрудники QC несут ответственность за применение действующей редакции СОП-07.

6. Заключительные положения

6.1. Редакция вводится приказом. С даты введения предыдущая редакция утрачивает силу.

6.2. По вопросам толкования обращаться в службу качества.

Приложение А. Порядок эскалации

При невыполнении критерия чистоты (п. 4.2) образец направляется на повторную очистку согласно п. 4.4. Устные просьбы заявителя исключением не являются.

Приложение Б. Типовые ошибки (редакция v2)

— использование порогов редакции v1 после даты введения v2;

— принятие концентрации из отчёта NanoDrop как концентрации для допуска;

— сверка измерений проекта АЭР-26 с журналом МТБ-26 при совпадении номера образца.

Справочно. Реквизиты института

НИИ «Биогеном»

Юридический адрес: г. Москва, ул. Академика Опарина, д. 8

ИНН 7701234567, КПП 770101001

Документ сформирован канцелярией лаборатории. Печать на бумажном оригинале.